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一、名词解释（每小题4分，共 16 分） 
1. 吸收光谱 




2. 血细胞分析仪 




3. 移液器 




4. 生物安全柜




2、 选择题（2分/每小题，共 30 分） 
1. 在气液色谱系统中， 若被分离组分与固定液分子的类型越相似， 则它们之间 （      ） 
A. 作用力越小，保留值越小 B作用力越小，保留值越大C. 作用力越大，保留 值越大D. 作用力越大，保留值越小 
2. 联合检测型血细胞分析仪共有的特点是均使用了（     ） 
A .流式细胞技术 B .光散射技术 C .浮动界标技术 D .浮动界
3. 在原子吸收分析法中 , 被测定元素的灵敏度、 准确度在很大程度上取决于 （     ） 
A. 空心阴极灯 B.火焰 C.原子化系统 D.分光系统 
4. 下述属于发射光谱的是（      ） 
A紫外吸收光谱 B原子吸收光谱 C 红外光谱 D荧光光谱 
5. 血凝仪最常用的方法是（      ） 
A .免疫学方法 B.底物显色法 C .乳胶凝集法 D.凝固法 
6. 高效液相色谱仪分离复杂样品，常液洗脱分离效果不好时，最常用的改善分离 方法是（     ） 
A. 程序升温 B. 程序变流速 C .组合柱 D.梯度洗脱 
7.尿液干化学分析仪分析原理一般采用（     ） 
A. 三波长分析法 B .双波长分析法 C .单波长分析法D .原子吸收分析法 
8. 利用不同的粒子在离心场中沉降的差别，在同一离心条件下，通过不断增加相 对离心力，使一个非均匀混合液内大小、形状不同的粒子分布沉淀的离心方法 是（     ） 
A. 差速离心法 B.速率区带离心法 C.等密度区带离心法 D.高速离心法 
9. 电泳时pH 值、颗粒所带的电荷和电泳速度的关系，下列描述中正确的是（     ） 
A. pH 值离等电点越远，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快 
B. pH 值离等电点越近，颗粒所带的电荷越多，电泳速度也越快 
C. pH 值离等电点越远，颗粒所带的电荷越少，电泳速度也越快 
D. pH 值离等电点越近，颗粒所带的电荷越少，电泳速度也越快 
10. 血气分析仪的电化学传感器中，属于伏安型传感器的是（     ） 
A. pH 玻璃电极 B. PO2 电极 C. PCO2 电极 D. K 电极 
11. 酶免疫分析技术用于样品中抗原或抗体的定量测定是基于（      ） 
A. 酶标记物参与免疫反应 
B.固相化技术的应用，使结合和游离的酶标记物能有效地分离 
C.含酶标记物的免疫复合物中酶可催化底物显色， 其颜色深浅与待测物含量相关 
D.酶催化免疫反应，复合物中酶的活性与样品测值呈正比 
12. 血细胞分析仪测定血红蛋白采用的是（     ）
A. 光散射原理 B.光衍射原理 C.光电比色原理 D.透射比浊原理 
13. 卤素灯可以提供的光源波长（     ） 
A. 325～800 nm B. 400～600 nm  C. 200～400 nm D. 400～700 nm 
14. 电阻抗法中血细胞的电阻与电解质溶液电阻的关系是（    ） 
A. 相等 B.大于 C.小于 D.大于或等于 
15. 微孔板固相酶免疫测定仪器 ( 酶标仪 ) 的固相支持是（     ） 
A. 玻璃试管 B. 磁性小珠 C. 磁微粒 D. PVC 微孔板 
3、 填空题（1.5分/空，共 30 分） 
1. 酶免疫分析仪的比色液容器是______________，通常用________________表示吸光度。 
2. 光学显微镜的___________是其光学系统最核心的部件 
3. 自动生化分析仪可设置_____________、___________、_____________三种温度。 
4. 移液前保证移液器竖直，枪头插入液面下_____________毫米，移液器两种移取液体的方法，分别为___________和_______________。 
5. 电解质分析仪最重要的是电级系统， 电极系统包括__________、_____________。 
6. 微生物鉴定和药敏分析系统基本机构有四部分，分别为___________、___________、_________和数据管理系统，_________是系统的工作基础。 
7. PCR核酸扩增仪工作关键是__________，实时荧光定量PCR扩增仪根据控温方式有3类：____________，___________，各孔独立控温的定量 PCR仪。 
8. 电泳电源通常为_____________电源，__________是样品分离的场所，是电泳仪的主要部件。 
4、 简答题（共 24分） 
1. 简述酶免疫分析仪的原理和基本结构？ 



   






2. 试述光学显微镜的结构组成？










3.简述血气分析仪的工作原理？ 





















































《临床检验仪器》复习资料参考答案：
 一、名词解释 
1. 由于物质对光的选择性吸收而产生，当光作用于物质，有一部分光会被吸收， 改变入射光的波长，并依此记录某物质对不同波长的光的吸收程度，得到该物 质的吸收光谱。 
2. 对一定体积全血内血细胞数量和异质性进行自动分析的临床检验常规仪器。 
3. 连续可调、计量和转移液体的专用器材。 
4. 为了保护临床实验室工作人员的健康和安全， 防止生物危害性污染而设计的一 种仪器。
3、 选择题 
CACDD  DBAAB  CCABD 
3、 填空题 
1. 塑料微孔板 光密度 
2. 物镜 
3.25℃ 30℃ 37℃ 
4. 2～3毫米 前进移液法 反向移液法 
5. 指示电极 参比电极 
6. 测试卡 菌液接种器 培养和监测系统 测试卡（板） 
7. 温度控制 金属板式实时定量PCR仪 离心式实时定量PCR仪 
8. 直流电源 电泳槽 
4、 简答题 
1.酶免疫分析仪基本工作原理就是分光光度法， 在光电比色计或分光光度计的基 础上根据 ELISA技术的特点而设计。与普通光电比色计的不同之处在于：比色 液的容器不是比色皿，而是用塑料微孔板；酶标仪以垂直光束通过微孔板中的 待测液；酶标仪通常使用光密度 OD 来表示吸光度。 全自动酶标仪整个系统可以分为加样系统、温育系统、洗板系统、判读系统和机械臂系统，样品盘大多采用 96 孔的微孔板。 
2. 光学显微镜的基本结构包括光学系统和机械系统两大部分。 光学系统是显微镜的主体部分，有包括物镜、目镜、聚光镜及反光镜等组 成的照明装置。物镜是显微镜光学系统最核心的部分。 机械系统是为了保证光学系统的成像而配置的，机械系统又可分为支持部 件和运动部件部分，包括底座、镜臂、镜筒等支持部件，物镜转换台、载物台 和调焦装置等运动部件。 
3. 仪器测量过程中，被测血液样品在管路系统的抽吸下，进入样品室内的测量 毛细管中。测量毛细管的管壁上开有四个孔，孔内分别插有 pH、PCO2 和 PO2 三支测量电极和一支参比电极。其中，pH和pH参比电极共同组成对pH值的测 量系统。血液样品进入样品室的测量管后，管路系统停止抽吸，样品同时被四 个电极所感测。电极产生对应于 pH、PCO2 和 PO2 三项参数的电信号。这些电 信号分别经放大、模数转换后送到微处理机。经微机处理系统处理、运算后， 再分别被送到各自的显示单元显示或打印机打印出测量结果。
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